| Ai fini di agevolare i compiti della commissione la ditta dovrà compilare l'allegato questionario (possibilmente seguendo la griglia e l'ordine logico di seguito proposto) |  |
| --- | --- |
| QUESTIONARIO TECNICO |  |
| MARCA E MODELLO DEL SISTEMA OFFERTO | DESCRIZIONE |
| CARATTERISTICHE GENERALI |  |
| L'Azienda dichiara sotto la propria responsabilità che l'apparecchiatura fornita corrisponde al top di gamma, ovvero al prodotto più performante, disponibile a listino, per quanto riguarda le applicazioni cliniche indicate |  |
| Ecocardiografo color doppler con piattaforma e processazione completamente digitale dell'immagine. Descrivere. |  |
| Dotato di carrello ergonomico integrato; tutte le periferiche devono essere controllate dalla tastiera e/o dal pannello di controllo. Specificare. |  |
| Dotato di recenti sistemi hardware e software di processing del segnale (si richiede anno di immissione sul mercato non antecedente al 2010 e ultima release effettuata non antecedente all'anno 2012). Specificare anno di immissione sul mercato e anno di esecuzione ultima release. |  |
| Ultrasound Beamformer di tipo totalmente digitale, a banda larga tale da poter controllare uno spettro di frequenze in trasmissione e ricezione da 1 a 20 MHz. Si richiede beamformer con gestione di sonde esclusivamente di tipo elettronico. Specificare banda del beamformer. |  |
| Sistema di scansione lineare, settoriale phased array, convex, microconvex, transesofagea a banda di frequenze [1-20] MHz. Specificare |  |
| Dotazioni hardware e software adeguate ad applicazioni cardiologiche. Specificare |  |
| Tecnologia versatile, flessibile e ad elevata configurabilità. Descrivere. |  |
| Alte prestazioni nell’imaging. Ogni applicazione deve garantire elevata risoluzione spaziale e di contrasto dell’imaging, buon rapporto segnale/rumore, alta penetrazione del segnale ed una elevata uniformità di immagine. Descrivere |  |
| Tempi ridotti nel passaggio tra le varie funzioni, tutte attivabili da tastiera. Specificare |  |
| Design compatto e dotato di un elevato grado di ergonomia. Si richiede: |  |
| consolle e monitor ruotabili in tutte le direzioni. Descrivere. |  |
| consolle regolabile in altezza. Decsrivere |  |
| monitor con tecnologia antiriflesso e antisfarfallio. Descrivere |  |
| quattro ruote piroettanti. Descrivere |  |
| trasduttori con cavi flessibili e dotati di impugnatura ergonomica. Descrivere |  |
| dotato di maniglie anteriori e posteriori per la movimentazione. Descrivere |  |
| Software aggiornabile. Specificare |  |
| MODALITA' DI ACQUISIZIONE DELL'IMMAGINE | DESCRIZIONE |
| MODALITA' DI IMAGING E DOPPLER |  |
| Modalità di imaging disponibili: M mode, B mode. Modalità doppler a prestazioni avanzate disponibili: Color Doppler, Doppler Continuo, Power Doppler, Power Doppler direzionale, seconda armonica tissutale e di contrasto, Doppler HPRF, Doppler PW. Specificare tutte le modalità offerte. |  |
| Modulo Doppler Continuo Steerable. Descrivere |  |
| Eventuale funzione di steering su immagine B mode. Specificare |  |
| Color Doppler e Power Doppler ad altissima sensibilità di rilevazione, con tecnologia di rilevazione in banda larga di frequenza a gestione intelligente, per una risoluzione sia temporale sia spaziale. Descrivere. |  |
| Programmi di ottimizzazione automatica immagine colore e Doppler. Descrivere. |  |
| Funzione Triplex Mode (B mode, Color Doppler o Power Angio e Doppler pulsato) in simultanea ed in tempo reale, eseguibile con i trasduttori richiesti. Specificare. |  |
| Analisi spettrale Doppler con tecnologia di rilevazione intelligente per la scelta delle frequenze di lavoro. Descrivere. |  |
| PARAMETRI PRESTAZIONALI |  |
| Range dinamico non inferiore a 230 dB, interamente utilizzati e visualizzabili a monitor. Specificare dB. |  |
| Tecnologia multi–frequenza o larga banda, con disponibilità di differenti frequenze per immagini, le più numerose possibili, sulle varie modalità di lavoro, indipendenti su tutte le sonde e selezionabili singolarmente dalla tastiera. Specificare. |  |
| Range di frequenze non inferiore a [1-20] MHz. Specificare. |  |
| Numero canali digitali di ultima generazione non inferiore a 64.000, contemporaneamente attivi in trasmissione e ricezione. Specificare. |  |
| Almeno 256 livelli di grigio. Specificare. |  |
| Elevato frame rate in tutte le modalità di scansione non inferiore a 100 frame/s, preferibilmente non inferiore a 500 frame/s. Specificare massimo frame rate per ogni modalità di scansione. |  |
| Capacità di penetrazione non inferiore a 26 cm. Specificare in cm. |  |
| ALTRE FUNZIONALITA' IN ACQUISIZIONE |  |
| Modulo compound attivo in tempo reale con immagine generata da fasci ultrasonori angolati elettronicamente in trasmissione, per la rimozione degli artefatti e aumento delle informazioni diagnostiche acquisite o tecnologia similare. Descrivere. |  |
| Armonica tissutale con tecnologia di rilevazione più avanzata possibile, e almeno 5 passi di regolazione in base all’habitus corporeo del paziente. Specificare. |  |
| Armonica per la rilevazione e studio dei mezzi di contrasto. Descrivere. |  |
| Focalizzazione avanzata mediante selezione fine della regione d’interesse dove il sistema computa automaticamente i parametri di messa a fuoco per una migliore e uniforme rappresentazione del tessuto. Descrivere. |  |
| Sistema di regolazione del gain laterale modulare lungo la direzione di propagazione degli ultrasuoni per l’ottimizzazione delle pareti ventricolari laterali e settali. Descrivere. |  |
| Regolazione rapida con comando a tasto singolo del più elevato numero di parametri quali gain, focalizzazione impedenza acustica, ecc…Descrivere. |  |
| Doppia immagine sul monitor in tempo reale anche con analisi doppler con tutte le sonde collegabili. Descrivere. |  |
| Regolazione automatica dei guadagni con tasto dedicato. |  |
| Zoom ad alta definizione e alto fattore di ingrandimento attivo sia sull'immagine in tempo reale, sia sull'immagine appena congelata, sia sull'immagine proveniente dal ci ne-memory. Specificare. |  |
| Zoom acustico ad altissima risoluzione e alto fattore d'ingrandimento, con regione d'interesse selezionabile a piacere, e aumento sia del frame-rate di acquisizione, sia delle informazioni acquisite. Specificare. |  |
| Archiviazione di immagini e clip in tempo reale. Specificare. |  |
| Sistema tecnologico adattativo di elaborazione dell'immagine per l'aumento della risoluzione di contrasto, con elevata matrice di calcolo |  |
| Dotato di modulo ECG comprensivo di quanto all'uso immediato (software, cavi, elettrodi, ecc...). Specificare. |  |
| MODALITA' DI ANALISI E GESTIONE DELL'IMMAGINE | DESCRIZIONE |
| MODALITA' DI ANALISI E CALCOLO |  |
| Software di gestione delle immagini integrato nella macchina. Descrivere. |  |
| Dotato di software per misurazioni, per calcolo semiautomatico di distanze, aree, volumi, ecc… e per analisi quantitative generali nelle applicazioni cardiologiche. Descrivere. |  |
| Oltre ai programmi e calcoli predefiniti di distanze, aree, volumi, percentuali di stenosi, ecc… dovrà essere possibile creare formule ex novo da parte dell’operatore |  |
| Calcoli automatici sul tracciato doppler. Descrivere. |  |
| Algoritmi intelligenti di elaborazione del segnale per la riduzione del rumore e degli artefatti e per l’ottimizzazione automatica del doppler. Descrivere. |  |
| Software di calcolo vascolare avanzato. Descrivere. |  |
| Software di calcolo cardiologico avanzato. Descrivere. |  |
| Analisi per la riserva coronarica con singolo trasduttore per tutto il campo applicativo (prossimale e distale) con programma specifico e analisi personalizzabili. Descrivere. |  |
| Profili di calcoli automatici con misurazione dei parametri Doppler (PI, RI, Vmax, ecc..). Descrivere. |  |
| ALTRE MODALITA' DI GESTIONE |  |
| Dotato di software per refertazione integrato. Descrivere. |  |
| Dotato di doppler tissutale colorimetrico Descrivere. |  |
| Modulo per la visualizzazione della seconda armonica abilitato su tutte le sonde collegabili. |  |
| Deve essere possibile archiviare sull’Hard Disk sia immagini statiche che loop di immagini in vari formati PC compatibili (jpeg, avi, bmp, ecc…). Specificare. |  |
| Dotato di programmi per ottimizzazione automatica del doppler. Descrivere. |  |
| Risoluzione immagine in contrasto almeno 32 bit. Specificare bit. |  |
| Strumenti per la stesura del referto con integrazione delle immagini. Descrivere. |  |
| Connettività DICOM 3.0: almeno modalità Storage, Work List, Media, Print. Specificare modalità offerte. |  |
| Interfaccia utente facile ed intuitiva. Descrivere. |  |
| CARATTERISTICHE HARDWARE | DESCRIZIONE |
| Monitor a colori caratterizzato da: |  |
| elevata frequenza ed elevata risoluzione distribuita uniformemente su tutto il pannello. Specificare. |  |
| schermo non inferiore a 19'' pollici. Specificare |  |
| non interlacciato. Specificare |  |
| Orientabile. Specificare |  |
| schermo piatto LCD con tecnologia TFT. Descrivere |  |
| rapporto di contrasto non inferiore a 800:1. Specificare. |  |
| angolo di visualizzazione orizzontale e verticale non inferiore a 175°. Specificare. |  |
| Tastiera ergonomica, funzionale e di facile utilizzo, possibilmente orientabile nello spazio (destra-sinistra, alto-basso). Descrivere. |  |
| Disco rigido interno di almeno 500 Gb. Specificare Gb. |  |
| Almeno due uscite USB per archiviazione. Specificare. |  |
| Masterizzatore CD/DVD. Specificare. |  |
| Stampante termica medicale bianco/nero. Specificare marca e modello. |  |
| Possibilità di gestire stampanti Laser o Inkjet. Specificare. |  |
| Porta RJ45 per collegamento a rete Ethernet aziendale. Specificare. |  |
| SONDE | DESCRIZIONE |
| Sistema idoneo a supportare diverse tipologie di sonde. Specificare sonde supportate. |  |
| Sonde ad ampia apertura ed elevato numero di cristalli per consentire una elaborazione del segnale nella più ampia larghezza di banda possibile per tutte le applicazioni. Descrivere. |  |
| Alta densità di elementi: non inferiore a 200 elementi. Specificare. |  |
| Tutti i trasduttori richiesti dovranno essere in grado di lavorare in II armonica tissutale. Specificare |  |
| Il sistema dovrà essere in grado di supportare la connessione contemporanea di tre trasduttori tutti attivi e selezionabili da tastiera, con breve tempo di attesa oltre a “sondino pencil“. Specificare modalità e tempo di attivazione. |  |
| N. 1 sonda cardiologica multifrequenza per adulti. Specificare modello sonda. |  |
| larga banda, range indicativo di frequenze 1 – 4 MHz. Specificare banda di frequenze in MHz. |  |
| phased array settoriale. Descrivere. |  |
| supporto della funzionalità Doppler Continuo Steerable. Specificare. |  |
| idonea per applicazioni cardiologiche, seconda armonica tissutale, riserva coronarica, vascolare-transcranico, contrasto, ecc... Descrivere. |  |
| N. 1 sonda cardiologica transesofagea multifrequenza a larga banda per adulti con comando di rotazione motorizzato. Specificare range di rotazione elettronica, campo di vista. |  |
| Allegare elenco di sonde disponibili, non incluse in fornitura |  |
| TRAINING | DESCRIZIONE |
| L’offerta dovrà ricomprendere un periodo di formazione e addestramento post vendita (eseguito da personale qualificato) rivolto all‘utilizzatore del sistema fornito. Allegare piano di addestramento indicando le modalità di erogazione del servizio e una prima ipotesi di calendarizzazione di quest‘ultimo. |  |
| ALTRI REQUISITI OBBLIGATORI | DESCRIZIONE |
| Tutte le componenti dell’apparecchiatura, gli accessori e gli strumenti in fornitura dovranno essere nuovi |  |
| Sarà a carico del Fornitore tutto il necessario (attività, servizi, materiali, ecc) alla consegna e all’installazione nel locale d'uso, compreso il collegamento elettrico ed eventuali adattamenti (es. trasformatori, spine, ecc...); i locali di destinazione sono dotati di prese tipo UNI bipasso. |  |
| Tutto il necessario (compresi eventuali materiali di consumo) alla messa in uso di ogni sistema dovrà essere compreso in fornitura |  |
| Integrazione con il sistema RIS-PACS in dotazione all’Ente Ospedaliero. Tutte le attività (compresi eventuali oneri per software o hardware) necessarie a completare tale integrazione saranno a carico della ditta fornitrice |  |
| Il sistema dovrà essere corredato, già alla presentazione dell’offerta di gara, di tutte le certificazioni di conformità alle norme vigenti e alle direttive CEE, in particolare Direttiva 93/42/CEE e certificato di marcatura CE che dovrà essere prodotto all’interno dell’offerta tecnica. In relazione alla conformità alle norme CEI vigenti, specificare quali. |  |
| Il sistema dovrà essere corredato di n.2 copie dei manuali d’uso in lingua italiana (di cui una in formato elettronico CD/DVD) |  |
| Il sistema dovrà essere corredato di manuale di manutenzione in formato elettronico. |  |