|  | ## Requisiti obbligatori |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ### Hardware | ### Risposta sintetica | ### Riferimento offerta tecnica |
| 1 | Un sistema di routing video in grado di gestire almeno 16 segnali in ingresso e 16 in uscita |  |  |
| 2 | il sistema di routing deve garantire in uscita la stessa qualità del segnale in ingresso |  |  |
| 3 | un sistema di regia audio con almeno 6 ingressi e 6 uscite |  |  |
| 4 | un monitor non medicale 55” 4K professional provvisto di: - modulo da incasso, - telaio di sostegno del modulo da incasso, - ancoraggio VESA 100/200/400, - vetro di protezione. L’istallazione è a carico dall’azienda ospedaliera. |  |  |
| 5 | due monitor operativi di grado medicale 31" 4K e 3D montati sui bracci ancorati alle piastre laterali |  |  |
| 6 | un monitor ≥ 19” e ≤ 21” touchscreen (nel seguito MTS) di grado medicale montato sul braccio ancorato alla piastra centrale (scialitica) |  |  |
| 7 | una postazione Nurse WorkStation (nel seguito NWS) composta da: • monitor ≥ 19” di grado medicale, • tastiera con touchpad e/o mouse USB, • struttura scorrevole verticale per il supporto; la struttura deve essere ancorata a parete appena sotto il controsoffitto, laddove sarà presente il cavidotto predisposto sottotraccia, il sistema di ancoraggio a parete è a carico della ditta aggiudicataria |  |  |
| 8 | una telecamera PTZ full HD 1080p da installare a soffitto |  |  |
| 9 | - quattro pannelli di attestazione (tipo 503) su pensile chirurgico, - uno per segnale 4K della telecamera endoscopica (DP o 4x 3GSDI), - uno per due segnali DVI (telecamera lampada scialitica e ingresso ausiliario), - uno per segnali analogici (VGA, Y/C e composito), - uno per alloggiare quattro prese di rete: la ditta aggiudicataria dovrà fornire ed attestare i frutti; i cavi sono predisposti dall’azienda ospedaliera, |  |  |
| 10 | tre pannelli di attestazione (tipo 503) a parete vicino alla NWS - uno per due segnali DVI ausiliari, - uno per accensione e spegnimento del rack, - uno per il controllo dell’isolamento del rack |  |  |
| 11 | un pannello per accensione e spegnimento del rack dalla sala operatoria, |  |  |
| 12 | un pannello per il controllo di isolamento del rack, |  |  |
| 13 | due altoparlanti da incasso a soffitto |  |  |
| 14 | un microfono ambientale |  |  |
| 15 | un radiomicrofono ad archetto |  |  |
| 16 | armadi rack in numero sufficiente (al massimo quattro) per l’alloggiamento dei dispositivi. Ciascun armadio rack deve essere corredato da trasformatore di isolamento. |  |  |

| ## Requisiti obbligatori |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ### Software |  |  |  |
| ### Acquisizione ed archiviazione |  | ### Risposta sintetica | ### Riferimento offerta tecnica |
| 1 | Ogni video e immagine acquisiti devono essere riferiti ad una determinata procedura chirurgica e ad un determinato paziente (labelling), |  |  |
| 2 | l’archivio deve risiedere sull’infrastruttura IT dell’azienda ospedaliera, non nel sistema locale delle camere operatorie, |  |  |
| 3 | per le immagini è richiesta l’integrazione con il PACS aziendale tramite DICOM-store, |  |  |
| 4 | è richiesta l’integrazione con il PACS aziendale tramite DICOM-worklist per l’attribuzione automatica delle acquisizioni, |  |  |
| 5 | la fornitura deve prevedere tutto il software necessario per gestire l’archivio, |  |  |
| 6 | relativamente all’archivio sono richieste le funzionalità di: - accesso in lettura all’archivio da qualsiasi PC della rete aziendale, - accesso per l’estrazione dall’archivio da qualsiasi PC della rete aziendale, - anonimizzazione delle immagini e dei video estratti, - editing e post-elaborazione delle immagini e dei video registrati, - compressione video (anche lossy), - cancellazione automatica in funzione del tempo e dei volumi di occupazione, - limitazioni di occupazione per utente, - almeno un formato di esportazione deve essere un formato aperto |  |  |
| 7 | gli oneri di qualsiasi licenza eventualmente necessaria, sistema operativo incluso, sono a carico della ditta aggiudicataria per i successivi cinque anni dall’aggiudicazione. |  |  |
| ### Streaming audio/video |  | ### Risposta sintetica | ### Riferimento offerta tecnica |
| 1 | Il sistema deve permettere lo streaming unidirezionale per il video e bidirezionale per l’audio, |  |  |
| 2 | il sistema deve essere gestibile dall’interfaccia di routing, |  |  |
| 3 | il sistema deve consentire lo streaming via multicast o unicast verso i PC della rete LAN, |  |  |
| 4 | il sistema deve gestire l’autenticazione centralizzata sul dominio Active Directory dell’azienda ospedaliera, |  |  |
| 5 | il sistema deve consentire lo streaming video full HD 1080p di tutti i segnali video, |  |  |
| 6 | in ogni momento, dall’interno della sala, deve essere possibile con un solo comando interrompere il flusso audio/video verso l’esterno e/o interrompere la ricezione di audio/video dall’esterno |  |  |
| 7 | l’attivazione dello streaming deve essere segnalata da una on air lamp in sala, |  |  |
| 8 | il client di ricezione deve avere anche la funzione di registrazione in locale dello streaming video, |  |  |
| 9 | il client di ricezione deve poter selezionare la sorgente desiderata. |  |  |

| ## Requisiti obbligatori |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ### Controllo |  | ### Risposta sintetica | ### Riferimento offerta tecnica |
| 1 | Controllo pan, tilt e zoom della telecamera ambientale dal MTS e dalla NWS, |  |  |
| 2 | controllo del routing dal MTS e dalla NWS, |  |  |
| 3 | controllo delle luci ambientali e del circuito LED RGB perimetrale dal MTS e dalla NWS (luci e circuito LED RGB sono forniti ed installati dalla azienda ospedaliera), |  |  |
| 4 | deve essere possibile controllare separatamente l’accensione di ogni colore e la sua intensità. Contatti puliti on/off e dimmer |  |  |
| 5 | specificare classe (CIVAB o CND), marca e modello dei dispositivi medici già controllabili ad oggi dal sistema offerto, menzionando le aziende sanitarie presso le quali tali integrazioni sono state realizzate e sono attive |  |  |

| ## Requisiti obbligatori |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ### Servizi |  | ### Risposta sintetica | ### Riferimento offerta tecnica |
| 1 | consegna del materiale entro 45 giorni dall’ordine |  |  |
| 2 | completamento dell’installazione entro 20 giorni lavorativi dalla consegna |  |  |
| 3 | formazione a venti utenti, |  |  |
| 4 | affiancamento on-site in occasione di conferenze o streaming per un totale di dieci giorni all’anno |  |  |
| 5 | garanzia full-risk per ventiquattro mesi |  |  |
| 6 | integrazione con il sistema informativo ospedaliero. Gli eventuali oneri di realizzazione delle integrazioni sono a carico della ditta aggiudicataria, |  |  |
| 7 | assistenza tecnica e manutenzione full-risk per ventiquattro mesi: |  |  |
| 7.a | specificare la struttura del servizio di assistenza tecnica e manutenzione, in particolare indicare le sedi di partenza del personale tecnico e le sedi dei magazzini delle parti di ricambio |  |  |
| 7.b | manutenzione preventiva: comprese le verifiche di sicurezza elettrica laddove previste |  |  |
| 7.c | manutenzione evolutiva: aggiornamenti software all’ultima versione major |  |  |
| 7.d | parti di ricambio: tutti i ricambi necessari devono essere compresi nel canone di manutenzione |  |  |
| 7.e | sono da intendersi compresi nel canone di manutenzione, anche gli oneri per la sostituzione dei materiali di consumo: e.g. batterie |  |  |
| 7.f | manutenzione correttiva: numero illimitato di interventi |  |  |
| 7.g | tempo massimo di intervento on site (ore solari dalla chiamata), non deve superare le ventiquattro ore |  |  |
| 7.h | tempo massimo di riattivazione della apparecchiatura (ore solari dalla chiamata) non deve superare le quarantotto ore |  |  |
| 7.i | orario di accettazione chiamate da lunedì a venerdì, dalle 8 alle 18, |  |  |
| 7.j | supporto help-desk attivo almeno da lunedì a venerdì, dalle 8 alle 18. |  |  |

| ## Caratteristiche oggetto di valutazione |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ### Hardware |  | ### Risposta sintetica | ### Riferimento offerta tecnica |
| 1 | numero di I/O in più rispetto ai 16x16 richiesti, |  |  |
| 2 | dimensioni NWS |  |  |
| 3 | ergonomia, facilità d’uso MTS e NWS, facilità di sanificazione |  |  |

| ## Caratteristiche oggetto di valutazione |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ### Software |  |  |  |
| ### Acquisizione ed archiviazione |  | ### Risposta sintetica | ### Riferimento offerta tecnica |
| 1 | semplicità del sistema ed ergonomia delle interfacce (acquisizione, editing in fase di acquisizione, editing avanzato, accesso per estrazione, etc.) |  |  |
| 2 | automatismi (segnalazioni anomalie, cancellazioni, compressione) |  |  |
| 3 | sicurezza informatica (autenticazione, log) |  |  |
| 4 | espandibilità e scalabilità in funzione dei volumi |  |  |
| 5 | possibilità di archiviare video e immagini da altri dispositivi medici installati al di fuori del blocco operatorio (descrivere le modalità) |  |  |
| 6 | formati di esportazione (aperti) |  |  |
| 7 | differenti codifiche dei segnali, con o senza perdita di informazione (specifi- care i formati/codec) |  |  |
| ### Streaming audio/video |  |  |  |
| 1 | valutazione complessiva della soluzione offerta in termini di funzionalità accessibilità |  |  |
| 2 | interfaccia di controllo da MTS e da NWS: caratteristiche |  |  |
| ## Caratteristiche oggetto di valutazione |  |  |  |
| ### Controllo |  | ### Risposta sintetica | ### Riferimento offerta tecnica |
| 1 | Valutazione dei diversi tipi di dispositivi controllabili dal software di controllo offerto. Specificare classe CIVAB o CND, marca e modello dei dispositivi medici già controllabili ad oggi dal sistema offerto menzionando le aziende sanitarie presso le quali tali integrazioni sono state realizzate e sono attive |  |  |
| 2 | ergonomia interfaccia |  |  |
| ## Caratteristiche oggetto di valutazione |  |  |  |
| ### Servizi |  |  |  |
| ### Assistenza e manutenzione |  | ### Risposta sintetica | ### Riferimento offerta tecnica |
| 1 | struttura del servizio di assistenza tecnica (ubicazione magazzini e punti di partenza dei tecnici) |  |  |
| 2 | caratteristiche migliorative (e.g: presenza muletti) |  |  |
| ### Formazione |  |  |  |
| 1 | piano formativo |  |  |
| ### Cronoprogramma |  |  |  |
| 1 | miglioramento tempi di consegna ed installazione |  |  |